Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Использование медицинского изделия

Набор реагентов для быстрой идентификации токсигенных штаммов возбудителя холеры

«Тест-полоска V. cholerae tox +»

Информационно-методическое письмо

2016

1. Разработано:

- Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (С.Ф. Бикетов, Е.В. Баранова, П.В. Соловьев).

Бикетов С.Ф.

Баранова Е.В.

Соловьев П.В.

АННОТАЦИЯ

В настоящем информационно-методическом письме приводится описание методики ускоренного выявления и идентификации токсигенных штаммов Vibrio cholerae с применением диагностического препарата «Тест-полоска V. cholerae tox+» при проведении клинической лабораторной диагностики на стадии бактериологического исследования образцов по МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры», МУК 4.2.2870-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики холеры для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней».

Целью информационно-методического письма является внедрение разработанного отечественного иммунохроматографического теста «Тест-полоска V. cholerae tox+» в практику бактериологических лабораторий учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор за холерой в части, касающейся организации и проведения лабораторной диагностики холеры.

1. Общие положения

Холера является острой диарейной инфекцией, вызываемой при попадании в организм пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. По оценкам ВОЗ, ежегодно происходит от 1,4 до 4,3 миллиона случаев заболевания холерой и от 28 до 142 тысяч случаев смерти от холеры. Короткий инкубационный период — от 2 часов до 5 дней — усиливает потенциально взрывной характер вспышек этой болезни [1].

Существующая тенденция роста заболеваемости в мире, регистрация крупных вспышек и эпидемий в ряде стран способствуют сохранению высокого риска завозов, прежде всего, из неблагополучных по холере регионов Юго-Восточной Азии, Африки и Карибского бассейна (Гаити, Доминиканская Республика, Куба).

За последние 10 лет на территории России практически ежегодно отмечали завозные случаи холеры (кроме 2007, 2011 и 2013 гг.).

Из Индии в Россию завозы холеры зарегистрированы в 2004 и 2008 гг. – в Белорецк (Республика Башкортостан), в 2006 г. – в Мурманск, в 2010, 2012 и 2014 гг. – в Москву.

Одним из основных факторов вирулентности (и эпидемической значимости) холерных вибрионов, определяющих тяжесть клинической картины при холере, является холерный энтеротоксин, синтез которого контролируется кластером генов ctxAB.

Холерный энтеротоксин продуцируется серотипами V. cholerae О1 и О139, и большинство проявлений клинической картины холеры обусловлено действием токсина. Холерный энтеротоксин представляет собой белок, состоящий из А-субъединицы и пяти В-субъединиц [2]. А-субъединица обладает ферментативной активностью, В-субъединица обеспечивает прикрепление токсина к поверхности клеток тонкого кишечника и внедрение А-субъединицы внутрь клеток. Прикрепление В-субъединицы происходит за счет взаимодействия с ганглиозидом М1, расположенном на поверхности энтероцитов.

Специфической мишенью, выявляемой набором реагентов «Тест-полоска V. cholerae tox+», является холерный энтеротоксин, появляющийся на поверхности бактерий, и в культуральной жидкости в ходе культивирования токсигенных штаммов Vibrio cholerae в питательном бульоне, поддерживающем токсинообразование. Набор реагентов представляет собой пластиковую диагностическую панель (футляр) с круглой лункой для добавления исследуемой пробы и с прямоугольным окошком для считывания результатов. На футляре имеется маркировка, указывающая название определяемого микроорганизма  «V. cholerae tox+». При добавлении исследуемой пробы в круглую лунку диагностической панели, холерный энтеротоксин образует комплекс с «детекторными» антителами к холерному энтеротоксину, которые конъюгированы с красителем  коллоидным золотом. Окрашенный комплекс мигрирует по капиллярам мембраны и концентрируется в тестовой (Т) полосе за счет взаимодействия с иммобилизованными там «захватывающими» антителами к холерному энтеротоксину. Учет результата проводят визуально.

2. Аналитические и диагностические характеристики

Набора реагентов для быстрой идентификации токсигенных штаммов возбудителя холеры

«Тест-полоска V. cholerae tox +»

Набор реагентов для быстрой идентификации токсигенных штаммов возбудителя холеры «Тест-полоска V. cholerae tox+» обладает диагностической чувствительностью (доля правильных положительных результатов при исследовании образцов) не менее 85 %,  и диагностической специфичностью (доля правильных отрицательных  результатов при исследовании образцов) не менее 90 %.

Для проведения исследования не требуется специальное оборудование. Надежная упаковка тестов обеспечивает сохранность при хранении и транспортировке. Использование набора «Тест-полоска V. cholerae tox+» позволяет сократить время исследования и в дальнейшем целенаправленно изучать положительные на холерный энтеротоксин биологические образцы.

Для работы с иммунохроматографическим тестом «Тест-полоска V. cholerae tox+» необходимы:

пробирки стеклянные;

пипетки стеклянные или одноразовые пластиковые, позволяющие отбирать объемы жидкости 0,15 мл;

чашки Петри;

стандарты мутности (ОСО42-28-85 П), (ОСО42-25-86 П);

бактериологическая петля диаметром 0,3 см;

питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона сухая (щелочной агар) или другая питательная среда с аналогичными свойствами;

питательная среда Бульон Луриа или другой бульон, поддерживающий токсинообразование.

3. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1.  Взятие, посев и анализ исследуемого материала производится в соответствии с МУК 4.2.2870-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики холеры для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней», МУК 4.2.1793-03 «Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых парагемолитическими и другими патогенными для человека вибрионами», МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры».

3.2. Выделенные из клинического материала культуры, подозрительные на патогенные холерные вибрионы, культивируют на щелочном агаре (рН 7,6) при температуре 37°С в течение 18 ч. Далее культуру микроорганизмов со щелочного агара в количестве одной стандартной бактериологической петли стерильно вносят в 5,0 мл среды Бульон Луриа или в другой бульон, поддерживающий токсинообразование и инкубируют при температуре 37 °С   в стационарных условиях в течение 3 ч. Затем 0,5 мл полученной бульонной культуры вносят в 5,0 мл свежей среды Бульон Луриа или другой среды, поддерживающей токсинообразование и снова инкубируют при температуре 37 °С в течение 6 ч. Полученную бульонную культуру используют  для идентификации с помощью набора реагентов «Тест-полоска V. cholerae tox+».

Отработанные материалы автоклавируют при температуре 126±2°С, 60 минут в соответствии с СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Вскрыть пакет, извлечь необходимое количество «Тест-полосок V. cholerae tox+», поместить в чашку Петри (поверхность должна быть горизонтальной) и выдержать при комнатной температуре (22  2) ºС 15 мин.

4.2. С помощью пипетки внести в круглую лунку футляра каждого теста 0,15 мл испытуемой бульонной культуры.

5. УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результата провести через 15-20 минут в соответствии со схемой интерпретации результатов и указателем расположения тестовой (Т) и контрольной (С) полос на футляре теста (рисунок 1, 2).

| Положительный результат  Наличие видимых глазом двух окрашенных линий «Т» и «С» | Отрицательный результат  Наличие только одной окрашенной линии «С» |
| --- | --- |
| Тест не работает  Отсутствие окрашенной линии «С» | Тест не работает  Отсутствие окрашенных линий «Т» и «С» |

Рисунок 1 Схема интерпретации результата.

V. cholerae tox+

Рисунок 2  Пример положительного результата.

6. Меры предосторожности

При работе с образцами и микробными культурами необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила:

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»;

Список использованных источников

1. Информационный бюллетень ВОЗ.  2015.  N 107.

2. Finkelstein, R.A. Pathogenesis experimental cholera in infant rabbits. 1. Observations on the intraintestinal infection and experimental cholera produced with cell-free products / R.A. Finkelstein, H.T. Norris, N.K. Dutta // J. Infect. Dis.  1964.  Vol. 114.  P. 203-216.

Регистрационное удостоверение  № РЗН 2015/2650 на медицинское изделие «Набор реагентов для быстрой идентификации токсигенных штаммов возбудителя холеры «Тест-полоска V. cholerae tox+» по ТУ 9398-158-78095326-2012.